在线式气体浓度检测仪

# 产品说明书

目   录

1、 概况	1

2、 技术参数	2

3、 外形尺寸	3

4、 安装位置	4

5、 电气连接	5

6、 负载特性	6

7、 操作说明	7

7.1 LCD 显示说明	7

7.2 按键操作说明	8

7.3 检测仪设置 	8

7.4 设置说明	 14

8、 设备维护	15

9、注意事项	15

10、检测气体一览表	16

1 ． 概述:

固定式气体检测仪通过对大气中氧气、可燃气体、有毒有害气体进 行连续 24 小时在线检测及声光报警，不仅对特殊场合气体浓度起到控制 作用，对危险现场气体泄漏更有预警作用，及时保护各种现场的生命以 及财产安全。检测仪采用进口传感器结合高速、高精度处理电路，具有 信号稳定，精度高、重复性好等优点，并且采用防爆设计，适用于各种 危险场合。仪器输出各种标准信号，可以兼容各种报警系统、PLC、DCS 等控制系统。仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、 电力、 船舶、环保、 电信、医疗等行业。

技术特性:

(1) 采用高速、高精度处理电路，实现仪器测量的快速和准确

(2) 三线制 4-20mA 信号和RS485 数字信号输出，可实时与计算机进行通讯

(3) 即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便

(4) 大荧幕 LCD 显示，功能箭头指示让操作一目了然

(5) 配备红外遥控，不开盖实现参数调整

(6) 全量程范围的温度数字补偿

(7) 遥控或者按键实现检测仪在现场自由组态，如查看、设定、校准

(8) 本安电路及防爆外壳设计，现场维护安全、方便、快捷

2 ． 技术参数

壳体材料：铝合金隔爆外壳

外型尺寸：125X106X153

隔爆等级：Ex d IIC T6

防护等级：IP66

整机重量：1.8Kg

精    度： ± 1%F.S.

LCD 显示内容：测量气体名称、实时数值、 50 段柱状图显示实时气体 浓度、气体满量程、气体内部参数

LCD 显示模式：ppm、ppb、mg/m3、ug/m3、%VOL、%LEL

工作环境温度：-20~50℃

工作环境湿度：10 ~ 95% RH 非凝露

模拟信号输出：三线制4-20mA 线性输出

数字信号输出：标准 RS485 信号输出，配合 Moden 及通讯软件可与计 算机进行通讯

工作电压：24VDC（12~30VDC）

基本工作电流：30mA@24V（毒气和氧气），50mA@24V（催化燃烧、红外 传感器）

报警工作电流：80mA@24V（毒气和氧气），100mA@24V（催化燃烧、红 外传感器）

# 3 ． 外型尺寸

图 3.1  单位：mm

4 ． 安装位置

根据气体的比重及风向，检测仪应安装在离气体可能泄漏地点处 一米范围内，这样检测仪的实际反应速度比较快，否则，有可能出现 检测仪安装处可燃气体或有毒有害气体浓度不超标，而泄漏点处局部 气体已经超标，检测仪和主机却不能报警的现象。

检测仪安装距地面高度应大于 30 厘米以防有水溅入。一般情况 下，检测比重小于空气的有害气体，探头应安装于房屋或设备的上方； 比重大于空气的有害气体，探头应装于贴近地面处。

检测仪安装探头应朝下，如在户外安装应在检测仪上方加装遮雨板。 注意：

开放区域每一探头的检测范围为 60 平方米，同时还要考虑气体扩 散、风向、温度、湿度及区域封闭性等因素。

安装时还应考虑防尘防水和防高温等保护措施。 安装方法：

用户可以自行设计固定方式。但是要注意保持探头的传感器面和  地面垂直。探头固定后，将壳体上盖螺钉卸下，把屏蔽（三芯3×1.5mm） 传输电缆从过线通道插入。建议使用屏蔽软芯（三芯 3×1.5mm）电缆， 将电缆接于端子位置。检查接线牢固后，固定电缆和壳体上盖。

# 5 ． 电气连接

电气定义如图 5.1 所示。

图 5.1

仪器输入：24V（供电电源功率 2.4W 以上）

仪器输出：RS485，4-20mA，继电器（声光报警可选）

接线：逆时针拧开检测仪上盖，拿出检测仪处理单元面，按照图 1.1 电气定义接线。

# 6 ． 负载特性

图 6.1

输出信号：4-20mA

负载阻抗 R 与电源 V 的关系为：R≤50(V-12)

# 7 ． 操作说明

检测仪一旦接通电源（12~30VDC）开始工作，LCD 显示屏白、红背光 点亮，检测仪进入自检流程，LCD 内容全部显示，继电器动作，如带声光 报警器，声光报警器将会动作。三秒钟后，检测仪进入 10 秒倒计时。

7.1 LCD 显示说明

检测仪正常工作LCD 显示如下图 7.1。

图 7.1 检测仪显示内容

## 7.2 按键操作说明（遥控器参考此节）

仪器总共 3 个按键，分别为“增加/取消 ”、“功能/确认 ”、“右移 /下移 ”（以下引用简称为“增加 ”（“取消 ”）、“功能 ”（“确认 ”）、“右 移 ”（“左移 ”））。三个按键位置如下。

特别说明：遥控器也是三个按键，名称与功能跟面板三个轻触按键一 一对应。使用遥控器时参考“按键操作说明 ”即可。

图 7.2 检测仪处理单元面板

进入菜单：测量状态下，单击“功能 ”键进入设置状态

菜单定义：调零、标定、低报、高报、地址、复位

7.3 检测仪设置

检测仪调零

功能：检测仪调零

操作方法：

将检测仪至于洁净大气中，测量状态下，单击“功能 ”键进入设 置状态。设置状态第一指示即为“调零 ”。当功能指示游标指向“调 零 ”时，按下“确认 ”按键，即进入零点调整，此时荧幕下方显示零

点漂移值。如图 7.3 所示。

再次按下“确认 ”按键，系统提示 是否确认对变送器进行调零，荧幕

下方“YES ”闪烁。

图 7.3 调零漂移画面

如图 7.4 和 7.5 所示。如果确认对检测仪进行调零，再次按下“确认 “按键，荧幕下方显示“SUCC ”，

图 7.4 确认画面                    图 7.5 操作成功

如图 7.5，红色背光点亮，调零成功。如果要取消调零，则按下“取 消 ”，荧幕下方显示“FAIL ”，如图 7.7。

图 7.6 标定值显示                 图 7.7 操作取消

检测仪标定

功能：检测仪校准（参考图 7.12 调试标定图）

操作方法：给检测仪通入标准气体，待示值稳定后，对检测仪进行标定。

在设置状态下，按下“下移 ”按键移动功能指示游标，当游标指示“标定 ” 时，按下“确认 ”按键，荧幕下方显示检测仪内置标定值。如图 7.6。此   时通过“右移 ”选择标定值位数，通过“增加 ”改变某位数值。输入标准   气体浓度后，按下“确认 ”按键，荧幕将会显示如图 7.4，确认画面。此   时如果确认标定，按下“确认 ”按键，荧幕下方显示“SUCC ”， 如图 7.5，  红色背光点亮，标定成功。如果要取消标定，则按下“取消 ”按键，荧幕   下方显示“FAIL ”， 如图 7.7，标定取消。

低报设置

操作方法：在设置状态下，将功能游标移动至“低报 ”，按下“确认 ”按 键，荧幕显示检测仪内部低报数

值。如图 7.8 所示。此时通过“右

移 ”选择低报位数，通过“增加 ”

改变某位数值。输入想要设置的数

值，按下“确认 ”按键，荧幕将会

显示如图 7.4 确认画面。此时如果

确认设置参数，按下“确认 ”按键

荧幕下方显示“SUCC ”， 如图 7.5         图 7.8 低报设置

红色背光点亮，设置成功。如果要取消设置，则按下“取消 ”按键，荧幕 下方显示“FAIL ”， 如图 7.7，设置取消。

高报设置

操作方法：在设置状态下，将功能游标移动至“高报 ”，按下“确认 ” 按键，荧幕显示检测仪内部高报数

值。如图 7.9 所示。此时通过“右

移 ”选择高报位数，通过“增加 ”

改变某位数值。输入想要设置的数

值，按下“确认 ”按键，荧幕将会

显示如图 7.4 确认画面。此时如果

确认设置参数，按下“确认 ”按键         图 7.9 高报设置

荧幕下方显示“SUCC ”， 如图 7.5，红色背光点亮，设置成功。如果

要取消设置，则按下“取消 ”按键，荧幕下方显示“FAIL ”，如图 7.7， 设置取消。

地址设置（此设置应用于 RS485 地址修改）

操作方法：在设置状态下，将功能游标移动至“地址 ”，按下“确认 ”按

键，荧幕显示检测仪内部地址数值。如图 7.10 所示。此时通过“右移 ”选 择地址位数，通过增加 ”

改变某位数值。输入想要设置

的数值，按下“确认 ”按键，

荧幕将会显示如图 7.4 确认画面

此时如果确认设置参数，按下

确认 ”按键，荧幕下方显示

“SUCC ”， 如图 7.5，红色背           图 7.10 地址设置

光点亮，设置成功。如果要取消设置，则按下“取消 ”按键，荧幕下方显 示“FAIL ”， 如图 7.7，设置取消。

复位设置（检测仪误操作之后恢复出场设置）

操作方法：在设置状态下，将功能游标移动至“复位 ”，按下“确认 ”按 键，荧幕显示是否确认操作画面，如图 7.4 所示。此时如果确认复位，按 下“确认 ”按键，荧幕下方显示“SUCC ”， 如图 7.5，红色背光点亮，设 置成功。如果要取消复位，则按下“取消 ”按键，荧幕下方显示“FAIL ”， 如图 7.7，复位取消。

回差设置

操作方法：在设置状态下，将功能游标移动至“低报 ”、“高报 ”，按 下“确认 ”按键，荧幕显示检测仪内部回差数值。如图 7.11所示。

此时通过“右移 ”选择回差位

数，通过“增加 ”改变某位数

值。输入想要设置的数值，按

下“确认 ”按键，荧幕将会显

示如图 7.4 确认画面。此时如

果确认设置参数，按下“确认 ”

按键，荧幕下方显示“SUCC ”，       图 7.11  回差设置

如图 7.5，红色背光点亮，设置成功。如果要取消设置，则按下“取 消 ”按键，荧幕下方显示“FAIL ”， 如图 7.7，设置取消。

回差值的作用：

假如低报值为 50，高报值为 100，回差值为 20。那么在检测仪浓 度值超过 50 时发生低限报警事件，并且启动了风机，随后浓度逐渐下 降，当浓度低于 50 时，报警状态还不会解除，当浓度继续降到 30 时 （低报值 50-回差值 20），低限报警状态才得以解除，风机停机。如果 回差值为0，那么当浓度值低于低限报警值 50 时，报警状态即刻解除， 风机即刻停机，如果浓度在低限报警值附近徘徊则会频繁启动风机。 所以回差值的作用是通过增大报警解除时间来减少风机频繁启动。

## 7.4 设置说明 :

以上设置一共描述检测仪“调零 ”、“标定 ”、“低报设置 ”、“高报设置 ”、 “地址设置 ”、“复位设置 ”和“ 回差设置 ”7 项操作方法。可通过按键操 作和遥控操作，操作方法一样，都是进入设置状态后通过“下移 ”按键选 择需要的设置即可。设置状态按下“取消 ”按键即可返回主检测画面。

图 7.12 调试标定图

8 ． 设备维护

检测仪在正常的使用中，传感器的有效使用寿命是 24～36 个月。 在有效使用寿命期内，每 6 个月或 1 年定期对传感器进行一次标定检 查(具体视工作环境而定)，以保证气体监测准确有效，超过有效使用 期的和有故障的传感器必须进行更换。

传感器更换：在传感器出现故障后，请将仪器寄回厂家更换。

传感器标定：参考图 7.1 调试标定图。将已知的标准气体，通过流量 计控制在 200—300ml／min，再通过导管与标气罩连接，将标气罩罩 在检测仪探头上通气，输出稳定后，依照“检测仪标定方法 ”操作使 主机的显示值与标准气体标称 c 值相同，然后关掉气体。观察能否回 到零点（在纯净空气环境中）或起始点，然后再重复一次，两次数值 相差较小（在基本误差范围内）标定即可结束。相差很大（3%以上） 则需重复以上方法标定直至符合要求。

9 ． 注意事项

严禁在现场带电开盖操作

严禁带电更换传感器

安装、调试、设置等操作必须由专业人员进行

检测仪的标定检查要定期进行

超过有效使用期和有故障的传感器要及时更换

避免用高于测量量程的气体冲击传感器

10．  检测气体一览表： 其他常用气体基本参数选择

| 检测气体 | 量程 | 最大允许 误差值 | 最小读数 | 响应时 间 T90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃气( EX ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 秒 |
| 可燃气( EX ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10 秒 |
| 甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 秒 |
| 甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10 秒 |
| 氧气( O2 ) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 秒 |
| 氧气( O2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 秒 |
| 氧气( O2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 氮气( N2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25 秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25 秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30 秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30 秒 |
| 甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |

| 甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤50 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30 秒 |
| 臭氧水( O3 ) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30 秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45 秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |

17

| 一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤25 秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25 秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 氯气( CL2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 氯气( CL2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氯气( CL2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 氯气( CL2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 秒 |
| 氢气( H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 秒 |
| 氢气( H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 氢气( H2 ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 氢气( H2 ) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |

18

| 氢气( H2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氦气( He ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 秒 |
| 氩气( Ar ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 秒 |
| 氙气( Xe ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 秒 |
| 氰化氢( HCN ) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氰化氢( HCN ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氯化氢( HCL ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氯化氢( HCL ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 磷化氢( PH3 ) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 磷化氢( PH3 ) | 0-25 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 磷化氢( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 环氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 环氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 环氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤30 秒 |
| 光气( COCL2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
| 光气( COCL2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
| 硅烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 硅烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氟气( F2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |

19

| 氟气( F2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟气( F2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氟化氢( HF ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 氟化氢( HF ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 溴化氢( HBr ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 砷化氢( AsH3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 砷化氢( AsH3 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 砷化氢( AsH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 锗烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 锗烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 肼, 联氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 肼, 联氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 四氢噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60 秒 |
| 溴气( Br2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 秒 |
| 溴气( Br2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 溴气( Br2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30 秒 |
| 乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30 秒 |
| 乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |

20

| 乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醛 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 甲醇( CH6O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 甲醇( CH6O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 典气( I2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 秒 |
| 苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 笑气( N2 O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 过氧化氢( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 溴甲烷( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |

21

| 溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±3%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |
| 苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 秒 |
| 苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 秒 |

22

声明：本资料上所有内容经过认真核对，如 有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保 留解释权

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书， 恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动， 以实物为准。

23